## Лист1
Sistem radiografic digital (cu bucky vertical)
Cod | 210210
Descriere |  | Sistem radiografic pentru uz general, libertate de mişcare şi multiple configurări. Aria larga de mişcare a mesei, cu posibilitatea de ajustare a limitelor, bucky-ului şi a stativului vertical permit expuneri de la cap pînă la degetul piciorului fără să fie necesară repoziţionarea pacientului.
Parametru |  |  | Specificaţia
Modul radiologic | Digital | Detector unic | da
Tip masă | Tip |  | Piedestal
| Suport electric |  | da
| Mișcarea mesei | Longitudinală, cm | ≥110
|  | Laterală, cm | ≥25
| Fața mesei | Densitatea mesei | ≤1,7mm Al
|  | Greutatea maximă a pacientului , kg | ≥250
|  | Suportul mesei | Pedestal
|  | Sistem de control | electromagnetic
|  | Lungimea suprafeței mesei | ≥235
|  | Lățime suprafeșei mesei | ≥ 80 cm
|  | Distanța maximă de la suprafața mesei până la podea | ≤ 70 cm
Sistemul BUCKY a mesei |  | Tip | motorizat
|  | Dimensiunea, cm | ≥43x43
|  | Controlul automat al expunerii (AEC) | 3 cîmpuri
|  | Raportul grilei | ≥10:1
|  | Deplasarea longitudinală, cm | 50
BUCKY vertical |  | Dimensiunea, cm | ≥43x43
|  | Controlul automat al expunerii (AEC) | da
|  | Raportul grilei | ≥10:1
|  | Distanița minimă a centrului unității de raze X de la podea | ≤ 50 cm
|  | Deplasarea longitudinală, cm | ≥ 180 cm
Detector | Mărimea detector, cm |  | ≥43x43
| Configurare detector | Fără fir | da
| Caracteristicele detectorului | Rezoluția matricei, pixeli | ≥ 3072 x 3072
|  | Mărimea pixelului | ≤140 µm
| Panou de control | Selectarea automată a parametrilor | da
|  | Post-procesarea anatomică specifică | da
|  | Procesarea manuală | da
Procesarea avansată |  |  | da
Generator de raze X |  |  | ≥55kW
|  | Sistem de control al încărcării termice a tubului cu protecție împotriva suprasolicitării | Da
|  | Cobntrol automat al expunerii | Da
|  | Diapazon mAs | ≥0,5-500
|  | Timp de expunere maxim | ≥ 10 sec
|  | Tipm expunere minim | ≤ 0,001 sec
Tubul de raze X |  | Intensitatea maximă la 100 kV | ≥ 600 mA
|  | Dimensiunea spotului focal, mm | 0.6 și 1.2
|  | Capacitatea termică, KHU | ≥200
|  | Rata de răcire, HU/min | ≥1250
|  | Panou de control pe tubul radiologic | da
|  | DAP metru | da
Suspensia tubului |  | Controlul razelor X a tubului montat | da
Accesorii |  | Sticlă plumbată | minim 1x0,8 m
|  | Guleraș de protecție | 2 seturi
|  | Sorț de protecție | 3 seturi
|  | lmprimanta | Procesare tip Termal direct; lnterfa: DICOM Rezolulie spatiale, Pixeli/mm >12; Format film,cm: 20x25 -35 x43: Format hartie A4. Formate disponibile simultan >2. Viteza imprimare: cca 100 filme/h
Integrarea |  | Stocarea clasa SOP DICOM 3.0 | da
|  | Profil de integrare IHE | da
Cerințe față de alimentarea electrică |  |  | Standard